Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация медицинской техники

| № лота | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Система дыхательная назальная для новорожденных CPAP | Аппарат вспомогательной вентиляции легких - используется для проведения nСРАР-терапии (искусственная вентиляция лёгких постоянным положительным давлением) недоношенным младенцам и детям более старшего возраста. Система обеспечивает: Регулирование постоянного положительного давления при дыхании в различных диапазонах. Регулирование концентрации кислорода в газовой смеси в диапазоне от 21-100 % за счет электронного смесителя; Регулирование температуры дыхательной смеси. Регулировка потока газовой смеси. Микропроцессорная самодиагностика аппарата и датчиков. Мониторирование всех параметров вентиляции. Полный набор тревожной сигнализации (оптический визуальный и звуковой). Наличие интегрированного механического клапана высокого давления (срабатывает при 40 mbar) Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу до 180 минут. Запись данных (наличие USB-порта). Режимы вентиляции: CPAP -генерируется постоянное СРАР-давление в генераторе с постоянным потоком. Апноэ CPAP – при отсутствии дыхательной активности в течение устанавливаемого интервала времени (апноэ), аппарат автоматически генерирует и подает вдох, чтобы стимулировать дыхательную активность пациента. SNIPPV - Синхронизированная неинвазивная вентиляция легких с поддержкой положительного давления nHFO - Режим осцилляций позволяет создавать давление в генераторе различной частоты, вместо постоянного давления СРАР. Дисплей: Наличие встроенного цветного дисплея размером не менее 7 дюймов (800 х 480 пикселей). Отображаемые значения: CPAP давление. CPAP давление в виде кривых (диаграмм). Flow – поток. FiO2 - Концентрация кислорода RR - Частота дыхания Триггер: Триггер давления, основанный на чувствительности CPAP давления +/- 0.2 to +/- 2.0 mbar (с шагом 0.1 mbar) Устанавливаемые параметры: Измерение давления: Диапазон давления - 0 - 15 mbar Точность ±1.3 mbar Поток: Регулировка потока в пределах: Диапазон настроек: от 0 л/мин до 15 л/мин, Рабочий диапазон: от 4 л/мин до 10 л/мин, Точность: ±1 л/мин (в рабочем диапазоне), ±2 л/мин (за пределами рабочего диапазона) Концентрация кислорода: Диапазон настроек: от 21% до 100% (в пределах рабочего диапазона потока), Диапазон измерения: от 21% до 100%, Точность ±3% (объем) Кислородный датчик с интервалом замены до 3 лет и более. Тревоги: Дисконекция Высокое CPAP давление Низкое CPAP давление Концентрация кислорода Давление подачи воздуха Давление подачи кислорода Запись данных: CPAP давление FiO2 концентрация кислорода RR- Частота дыхания Push частота Частота осциляции Амлитуда осциляции. Сохранение данных до 28 дней. Физические характеристики базового блока: Размеры: (Д×Ш×В) в пределах 29×23,5×18,5 см Вес: не более 4,75 кг Газовые соединения: Подача воздуха: от 300 до 600 кПа (от 3,0 до 6,0 бар) Подача кислорода: от 300 до 600 кПа (от 3,0 до 6,0 бар) Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц Комплектация аппарата: 1.Базовый блок. 2. Стойка на мобильной основе. 3. Увлажнитель с подогревом. 4. Компрессор (система подачи воздуха). 5. Активный nCPAP генератор (Medijet-генератор вариабельного потока) для новорожденных, одноразовый – 20 шт. (с портом для подключения небулайзера) – 2шт. 6.Одноразовый контур с обогревом с самозаполняющейся банкой для увлажнителя 4 упаковок по 10 шт 7. Шапочки для крепления активного генератора 4 размеров по 1шт. 8. Эластичная линейка для удобства медперсонала с разметками по объему головы, для подбора необходимого размера назальных канюль или масок пациенту. 9.Набор назальных канюль (3 вида) и масок (2 вида) –по 1 упаковке по 10 шт. 10.Соединительные шланги. Инструкция на казахском и русском языках. Срок поставки 90 дней |

Требования к закупаемой медицинской технике

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

Главный  врач

КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница»                                                       Сабитова Ш.К.