Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация медицинской техники

| № лота | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Значение параметра |
|  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Общие требования: Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков. | Наличие |
|  |  | Области применения акушерство гинекология aбдоминальные исследования скелетно-мышечная система ангиология эхокардиография взрослых эхокардиография плода поверхностно расположенные структуры маммология урология педиатрия неонаталогия неврология | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  | Режимы сканирования: В-режим: - Карты серой шкалы, не менее, шт. - Карты псевдоокрашивания в В-режиме, не менее, шт. - Максимальная глубина сканирования, не менее, см - Автоматическая оптимизация В-изображений - Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее, раз | Наличие 18 10 36 Наличие 22 |
|  |  | М-режим Карты серой шкалы, не менее, шт. Цветной М-режим | Наличие 18 Наличие |
|  |  | Анатомический М-режим | Наличие |
|  |  | Импульсно-волновой допплер: - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени; - Частота повторения импульсов, не уже, кГц - Диапазон скоростей, не уже, м/с - Минимальный размер контрольного объёма, не более, см - Изменение угла сканирования, макс., град - Коррекция угла, шаг, не более, град - Режим высокой частоты повторения импульсов | Наличие Наличие От 0,9 до 22 От 0,01 до 16 0,07 +/- 85 1 Наличие |
|  |  | Постоянно-волновой допплер: - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени; - Частота повторения импульсов, не уже, кГц - Диапазон скоростей, не уже, м/с - Коррекция угла, шаг, не более, град | Наличие Наличие От 1.3 до 41,7 От 0,01 до 30,8 1 |
|  |  | Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости: - Количество карт окрашивания, не менее, шт - Частота повторения импульсов, не уже, кГц - Диапазон скоростей, не уже, м/с - Независимо регулируемое усиление для B-режима и ЦДК - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК | Наличие 8 От 0,1 до 20,5 От 0.003 до 4.2 Наличие Наличие |
|  |  | Энергетический допплер (ЭД): - Количество карт окрашивания, не менее, шт - Частота повторения импульсов, не уже, кГц - Независимо регулируемое усиление для B-режима и ЭД - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса | Наличие 8 От 0,1 до 20,5 Наличие Наличие |
|  |  | Направленный энергетический допплер (НЭД): - Количество карт окрашивания, не менее, шт - Частота повторения импульсов, не уже, кГц | Наличие 8 От 0,1 до 20,5 |
|  |  | Тканевой допплер (ТД): - Частота повторения импульсов, не уже, кГц Независимо регулируемое усиление для B-режима и ТД - Триплексный режим | Наличие От 0,1 до 20,5 Наличие Наличие |
|  |  | Триплексный режим: - В-режим+ЦДК+Импульсно-волновой допплер - B-режим+ЭД+Импульсно-волновой допплер - B-режим+НЭД+ Импульсно-волновой допплер - B-режим+ТД+ Импульсно-волновой допплер | Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  | Режим недопплеровского отображения кровотока: - Количество шкал серого, не менее, шт - Количество карт псевдоокрашивания, не менее, шт | Наличие 18 10 |
|  |  | Панорамное сканирование | Наличие |
|  |  | Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках | Наличие |
|  |  | Режим кодированной тканевой гармоники с технологией пульсовой инверсии - Количество базовых частот | Наличие Не менее 3 |
|  |  | Режим для изменения плоскости сканирования в В-режиме на заданное количество градусов без перемещения датчика для специализированных объемных датчиков | Наличие |
|  |  | Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка не менее 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания), совместимый с ЦДК, 3D, 4D | Наличие |
|  |  | Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней не менее 8 | Наличие |
|  |  | Автоматический выбор настроек сканирования и автоматическое включение датчика, соответствующие условиям получения изображения из архива, для динамического наблюдения за пациентом | Наличие |
|  |  | Монитор Жидкокристаллический Размер экрана по диагонали, дюймов не менее Экранная матрица, пикселей, не менее | Наличие 23“ 1920 x 1080 |
|  |  | Интерфейс пользователя Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении. Движение панели управления по высоте, не менее, см Русифицированная клавиатура Полностью русифицированное программное обеспечение | Наличие 19 Наличие Наличие |
|  |  | Основной блок: |  |
|  |  | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие |
|  |  | # Максимальное количество активных портов для датчиков, не считая карандашных, не менее, шт | # 4 |
|  |  | Динамический диапазон, Дб,не менее | 265 |
|  |  | Количество каналов, шт, не менее | 226000 |
|  |  | Характеристики получения изображения: |  |
|  |  | Динамическая аппертура | Наличие |
|  |  | Динамическая фокусировка | Наличие |
|  |  | Одновременное формирование лучей в В режиме, не менее, шт. | 2 |
|  |  | Одновременное использование двух различных частот передатчика и двух диапазонов фокусировки | Наличие |
|  |  | Отображаемые градации серого, шт, не менее | 256 |
|  |  | Программируемые режимы работы датчиков, не менее, шт на каждый датчик | 40 |
|  |  | Кинопетля: |  |
|  |  | Изображений, шт, не менее | 4000 |
|  |  | Кинопетля в режиме 4D, объемных кадров, не менее | 400 |
|  |  | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 4 |
|  |  | Устройство для сохранения и чтения информации: |  |
|  |  | Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод | Наличие |
|  |  | Встроенный жесткий диск не менее | 500 Гб |
|  |  | Программное обеспечение |  |
|  |  | # Возможность проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени | Наличие |
|  |  | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
|  |  | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра путем автоматических корректировок базовой линии, PRF | Наличие |
|  |  | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки | Наличие |
|  |  | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |
|  |  | - Составление архивов пациентов; - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах bmp, tiff, jpg, avi | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие совместимость со стандартом DICOM 3 | Наличие |
|  |  | Запись на DVD и USB-устройства в режиме реального времени | Наличие |
|  |  | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии, ангиологии, кардиологии, для исследования органов брюшной полости | Наличие |
|  |  | Протокол отслеживания внутриутробного развития плода | Наличие |
|  |  | Программы расчетов для многоплодной беременности | Наличие |
|  |  | Специализированная программа оценки риска малигнизации опухолевых образований яичников (в соответствии с рекомендациями IOTA) | Наличие |
|  |  | Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР – бипариетальный размер, ОГ – окружность головы, ОЖ – окружность живота, ДБ – длина бедра, ДП – длина плеча) | Наличие |
|  |  | Встроенный пакет рассчетов российских нормативов фетометрии (по Медведеву М.В.) | Наличие |
|  |  | Регистрация прибора на сервере завода изготовителя. Подтверждение регистрации на сервере завода-изготовителя в on-line режиме | Наличие |
|  |  | Датчики |  |
|  |  | Типы датчиков: Многочастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики | Наличие |
|  |  | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии - Диапазон частот, не уже - Угол сканирования, не менее - Количество элементов, не менее - Радиус кривизны, не менее - Глубина, не менее | Наличие 2 – 5 МГц 113 град 192 56 мм 30 см |
|  |  | Линейный датчик для акушерства, педиатрии, периферических сосудов в том числе глубоких, поверхностно расположенных органов и структур - Диапазон частот, не уже - Ширина сканируемого участка, не менее - Количество элементов, не менее - Глубина, не менее | Наличие 3 – 8 МГц 44 мм 192 14 см |
|  |  | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии - Диапазон частот, не уже - Угол сканирования, 2D, не менее - Количество элементов, не менее - Глубина, не менее | Наличие 2.9 – 9.7 МГц 181 град. 192 16 см |
|  |  | Дополнительные принадлежности |  |
|  |  | Термопринтер Ч/Б | Наличие |
|  |  | Документация к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  |  | Курс подготовки пользователя на русском языке | Наличие |
|  |  | Гарантийное обслуживание | 37 месяцев |
|  |  | Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется авторизованным компанией производителем сервисным центром с сертифицированными инженерами | Наличие |

| Требование к условиям эксплуатации | Напряжение – 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность (без периферии) – 0.5 кВА |
| --- | --- |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
| Срок поставки МТ и место дислокации | 60 (шестьдесят) календарных дней |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя : -замену отработавших ресурс составных частей: -замене или восстановлении отдельных частей МТ: -настройку и регулировку изделия: специфические для данного изделия работы и т.д -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов: -удаление пыли. грязи. Следов коррозии и окисления с наружных внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно – узловой разборкой): -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделии. |

Главный  врач

КГП на ПХВ «Акжарская районная больница»                                                       Сабитова Ш.К.