Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация медицинской техники

| № лота | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Значение параметра |
|  | Устройство обогрева новорожденных с функцией фототерапии | Общие требования: Устройство обогрева новорожденных с функцией фототерапии должно быть предназначено для обогрева и/или проведения сеанса фототерапии новорожденного (лечения гипербилирубинемии). Устройство обогрева используется в палатах интенсивной терапии родильных домов и детских больниц. Использование устройства создает удобства для медицинского персонала при проведении повседневных процедур с новорожденными. | наличие |
|  |  | Наличие инфракрасного керамического нагревателя – основного источника обогрева | наличие |
|  |  | Возможность проведения сеанса фототерапии одновременно с сеансом обогрева, в автоматическом или ручном режимах | наличие |
|  |  | * Наличие дополнительного источника обогрева - гибкого нагревательного элемента, установленного в подогревающую подушку; | наличие |
|  |  | * Наличие светодиодов, излучающих синий свет с длиной волны (465±15) нм для лечения гипербилирубинемии | наличие |
|  |  | * Наличие тормозных механизмов на двух колесах высокой частоты повторения импульсов | наличие |
|  |  | * Наличие двух полок для удобства персонала; | наличие |
|  |  | * Использование накожного датчика для контроля температуры нагрева к окну зоны интереса ЦДК | наличие |
|  |  | * Наличие ручного режима и режима «Таймер» | наличие |
|  |  | * Наличие системы сигнализации с одновременным включением звукового и светового сигнала тревоги в случаях появления неисправности, превышения t° на коже пациента свыше 38,5?С или отклонения t° от заданной более чем на ±1?С. | наличие |
|  |  | Габаритные размеры | не более 770х1150х1950 мм (без учета поворотных элементов) |
|  |  | Питание от сети переменного тока | (220±22) B / 50 Гц |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 1000 ВА |
|  |  | Диапазон регулирования температуры | от +30 до +38 С |
|  |  | Погрешность измерения температуры в диапазоне от +30 до +38 С | не более ±0,3°С |
|  |  | Погрешность автоматического поддержания температуры | не более ±1°С |
|  |  | Дискретность задания температуры регулирования | 0,1°С |
|  |  | Интенсивность излучения синего света | не менее 1200 мкBT/cм |
|  |  | Масса | не более 70 кг |
|  |  | Установка и индикация времени сеанса фототерапии | от 0 до 99 ч 59 мин |
|  |  | Освещенность на уровне пациента | не менее 500 лк |
|  |  | Расстояние от нагревателя до ложа | 850±50 мм |
|  |  | Время непрерывной работы | не менее 4 суток |
|  |  | Гарантийное обслуживание | 37 месяцев |
|  |  | Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется авторизованным компанией производителем сервисным центром с сертифицированными инженерами | Наличие |

| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
| --- | --- |
| Срок поставки МТ и место дислокации | 30 (тридцать) календарных дней |

Главный  врач

КГП на ПХВ «Акжарская районная больница»                                                       Сабитова Ш.К.