УТВЕРЖДАЮ

___________________ ФИО

«___»________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | шприцевой насос |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора); Скорость в режиме замедленного остаточного введения раствора (K.V.O): не менее 0,1- не более 10 мл/ч c шагом не менее 0,1 мл/ч. Объем в режиме K.V.O: не более 1% от объема шприца. Водонепроницаемый корпус. Единицы дозирования скорости инфузии не менее 5: мл/час, мг/кг/час, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мкг/кг/мин. Наличие толкателя шприца с щелью для установки пятки штока шприца. Наличие щели для установки упоров шприца. Наличие фиксатора шприца с углом поворота. Наличие фиксатора шприца с углом поворота не менее 90°. Датчик размера шприца. Датчик корпуса и поршня шприца. Датчик расположения толкателя шприца. Датчик окклюзии. Цветной LCD дисплей Наличие не менее трех цветов индикатора статуса состояния: зеленый, красный, оранжевый. Размеры LCD экрана: длина не менее 45 мм, ширина не более35 мм. Наличие индикаторов, не менее 11: индикатор заряда аккумулятора; индикатор подключения к источнику переменного тока; индикатор инфузии (индикатор скорости потока, индикатор объема подачи, индикатор общего объема подачи, индикатор времени инфузии); индикатор сигнала тревоги; индикатор активного состояния тревоги после сброса; индикатор бренда шприца, индикатор громкости; индикатор блокировки; индикатор размера шприца; индикатор состояния зажима. Наличие кнопок не менее 26; Клавиатура: кнопка включения / выключения насоса; кнопка запуска / остановки инфузии; кнопка сохранение значения настроек/ установить время инфузии; кнопка перейти к предыдущему значению/удалить значение настройки; кнопка перейти к режиму "Меню"/блокировать клавиатуры; кнопка отключение сигнализации; кнопка скорости потока; кнопка объема подачи; кнопка общего объема; кнопки с цифрами. Клавиши быстрого выбора. Функция блокировки клавиатуры с паролем и без пароля. Функция повтора тревожной сигнализации. Уровень звукового сигнала – не более 3 ступеней. Сигналы тревоги: окклюзия; почти пуст; низкий заряд батареи; скорость K.V.O; открытая муфта; отсоединение зажима шприца; повтор тревожной сигнализации; режим ожидания; Режим дозирования (Метод веса тела - опция) Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся доза, вес тела, масса лекарственного средства и объема раствора. Держатель аппарат. Приспособление для крепления на штативе. Размеры используемых шприцев: не менее 10, 20, 30, 50 мл. Автоматическое определение типов и объемов шприцов после установки с подтверждением выбора пользователем. Точность инфузии: механическая в пределах ± 1.0%; настроенный шприц в пределах ± 3.0%. Индикация оставшегося времени инфузии. Режим титрации (изменение скорости инфузии без ее остановки). Скорость инфузии при min размере шприца 10мл скорость потокане менее 0,1 ~ не более 300 мл/час. Скорость инфузии при max размере шприца 50мл скорость потока не менее 0,1 ~ не более 1200мл/час. Возможность установки неограниченной дозы инфузии. Программирование ограничения объема. Введённый объём. Программирование скорости болюса. Скорость введения болюса с шагом установки 1 мл/час: не менее 0,1 – не более 1200 мл/час. Программирование дозы болюса. Объем болюса с шагом установки 0,1 мл: не менее 0,1 – не более 1000 мл. Возможность введения болюса вручную без остановки инфузии. Программирование времени инфузии: не менее 1 сек – не более 99 ч 59 мин 59 сек. Уровни окклюзии: не менее 3, не более 9. Высокий уровень давления окклюзии: не более 106 кПа ± 26,7 кПа. Средний уровень давления окклюзии: не более 66,7 кПа ± 13,3 кПа. Низкий уровень давления окклюзии: не более 40 кПа ± 13,3 кПа. Просмотр статуса емкости батареи или процесса заряда аккумулятора, подключения к источнику переменного тока, скорости потока, объема подачи, общего объема подачи, времени инфузии, тревоги, бренда шприца, громкости, блокировки, размера шприца, состояния зажима. Наличие функции Антиболюс. Волюметрическая точность инфузии: не менее ±2%. Сохранение всех запрограммированных параметров при выключении насоса. Скорость очистки – Регулируется ( не менее 0,1~ не более 1200мл/ч). Тип используемых шприцов, занесенных в память прибора (не менее 10-ти производителей, включая российских). Редактирование списка наиболее часто используемых шприцов, а также их программирования по желанию потребителя без участия завода – изготовителя (не более 4). Настройки экрана: -даты и времени -времени затухания 30 сек, 60 сек, 90 сек и включенный постоянно -яркость не менее 9 единиц. Самотестирование после включения аппарата. Корпус в двух цветовых тонах: слоновая кость и оранжевый Скорость потока: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч 50 мл шприц – 0- не более 1200 мл/ч Скорость очистки: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч 50 мл шприц – 0-не более 1200 мл/ч Электропитание: не более АС110/220В, 50/60Гц, Батарея: не хуже Ni-MH или Ni –Cd, Напряжение: 9.6 В, Работа: не менее 4 часа, Подзарядка: не более 6 часов. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель переменного тока | Для подключения устройства к источнику питания. Трёх жильный кабель. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: не менее 5- не более 40℃, Влажность: не менее 30- не более 85%. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | ___календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |