УТВЕРЖДАЮ

___________________ ФИО

«___»________________

Техническое задание

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический инфузионный насос |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны | Инфузионный насос |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной аппарат | Компактный автоматический инфузионный насос обеспечивает высокую точность вливания в течение всей процедуры. Установленный двойной микроконтроллер центрального процессора увеличивает безопасность и надежность вливания. Автоматический инфузионный насос оснащен надежной системой визуальных и звуковых тревог, имеет встроенный аккумулятор. Автоматический инфузионный насос обеспечивает высокую точность скорости потока и удобство в обращении при инфузии растворов, оно оснащено перистальтической пальцевой системой управления подачи раствора. Преимущества • Подходит для работы с различными инфузионными системами минимум до 10 различных брендов (мультисовместимость) • Обнаружение воздуха (ультразвуковой метод) • Информативные системы тревоги и новые функции безопасности • K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора) При достижении заданного объема, скорость инфузии переходит на низкую скорость не более 3 мл/ч (при типах систем 15, 19, 20 капель/мл) или не более1 мл/ч (при системе 60 капель/мл) для автоматического предотвращения закупорки при свертывании крови • Функция блокировки панели Панель может быть заблокирована с паролем/без пароля в зависимости от настроек • Настройка инфузии — Скорость потока/Объём подачи/Время инфузии • Сохранение в памяти — Сохраняется последнее значение настройки • Индикация оставшегося времени инфузии • Функция повтора тревожной сигнализации • Открытая система- Калибровка не менее 10 марок систем для внутривенных вливаний в одном приборе • Имеет не менее 3 уровня сигнала тревоги • Функция окклюзии - не менее 9 ступеней • Скорость очистки регулируется – не менее 1~ не более 1000 мл/ч) Функция болюса: Выключено/Включено. Не менее 1~ не более 1000 мл/ч, не менее 1~ не более 9999 мл • Повтор истории – Повтор данных минимум 10 последних инфузии • Режим дозирования (Метод веса тела - опция) Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся мощность дозы, вес тела, масса лекарственного средства и объем раствора • Вызов медсестры – Каждый прибор может быть подсоединен к системе вызова медсестры (DCв пределах 24B, 0.5A) (Опция) Тип насоса: перистальтический пальчиковый насос Размеры (ШxДxВ): в пределах 100x190x250мм Вес :не более 3,4 кг Скорость потока: минимум 1 ~макс 1000 мл/ч (шаг – 1 мл) /не менее 0.1 ~ не более 999.9 мл/ч (шаг – 0.1 мл) Объем подачи: не менее 0.1 ~не более 9999 мл Совокупный объем инфузии :не менее 0.1 ~ не более 9999 мл Вес тела: не менее 0.1 ~ не более 300.0 кг (с приращением в пределах 0.1 кг) Скорость продувки: не менее 300 мл/ч KVO Система для ВВ вливаний: 15, 19, 20 мл –не менее 3 мл/ч / Система для ВВ вливаний: 60 мл – 1 мл/ч (Регулируется в диапазоне не менее 1 ~ не более 10 мл/ч) Сигналы тревоги: - Воздух в системе - Окклюзия - Открытая дверца - Ошибка потока (для внутривенного вливания) - Завершение инфузии - Низкий заряд батареи - Пустой контейнер - Повтор тревожной сигнализации Специальные функции: - Память объема - Временная перемычка - Чистый объем поставки - Установка внутривенного вливания - Настройка экрана - Контроль потока окклюзии - Режим установки дозировки (опция) - Сигнал тревоги - Вызов медсестры(опция) - Маркировка лекарств (опция) Точность скорости инфузии: режим регулирования мл/ч: в пределах ± 5% Электропитание: неболее АС110/220В, 50-60Гц Вызов медсестры: в пределах DC 24 B, 0,5 А Уровень окклюзии: не менее 9 ступеней ( не менее 45 ~не более 145 фунтов на квадратный дюйм) Потребление электроэнергии: не более 40ВА Электропитание: в пределах (АС 110/220В) Батарея: Ni-Cd Работа :не менее 4 часов Подзарядка :не более 6 часов при полной разрядке Классификация: Класс IIb / Внутренний источник питания / Тип CF | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель переменного тока | Для подключения устройства к источнику питания. Трёх жильный кабель. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: не менее 5- не более 40℃, Влажность :не менее 30- не более 85% |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | ___календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |