| # № # п/п | # Наименование товара | # Единица измерения | # Количество | # Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Стоматологическая установка | # комплект | # 1 | # Установка стоматологическая, с нижней подачей инструментов и с несущим электромеханическим креслом. Технические данные установки: # Напряжение сетевого питания, не менее 230 В ± 10% # Номинальная частота, не менее 50 Гц ± 5% # Максимальная потребляемая мощность при 50 Гц не менее 350 ВА, 850 ВА (с подогревом) # Давление воздуха на входе, не более 0,45 ÷ 0,8 МПа # Давление воды на входе, не менее 0,3 ÷ 0,6 МПа # Масса установки, включая кресло, не более 155 кг ± 5 кг # Минимальное положение сиденья кресла 490 ± 20 мм # Максимальное положение сиденья кресла 860 ± 20 мм # Окружающая среда: согласно EN 60 601-1 # диапазон температуры окружающей среды от +10 °C до +40 °C # диапазон относительной влажности от 30 % до 75 % # Комплектация: # ножная педаль многофункциональная Модуль врача c 5 инструментами # Модуль ассистента с гидроблоком эжекторного слюноотсоса # Операционный светильник с диодной лампой, 5 –ти тактовый # Хромированный стул для врача и ассистента с подножкой для ног # Компрессор 10 литровый в металлическом и вентилируемом шкафу # Комплект наконечников # Кресло пациента: # Бесшумный электромеханический привод # С программой на 4 положения # Система опасности и блокирования движении кресла при работающем инструменте # Управление кресла с трех позиций (инструментальный столик, панель ассистента, ножная педаль) # Позиция Tределенбурга # Опора спинки - форма для лежащего пациента # Опора головы с двойным механическим управлением и с возможностью управления высоты # Максимальное положение сидения по отношению к вертикальному положению 18 ± 3° # Наклон опоры спины 75 ± 3° # Основное положение сидения по отношению к горизонтальному положению 12 ± 3° # Установка опоры головы не менее 160 мм # Грузоподъемность не более 145 кг # Бесшовная обшивка из термостойкого материала # Возможность выбора цвета обивки кресла # Функции Ножной педали: # активация инструментов # сушка воздухом ( сhip blower) # регулировка оборотов микродвигателя # активация спрей охлаждения наконечников ON /OFF # управление движении кресла (joy -stiск ) # управление 4 позициями кресла # Столик врача: Управление креслом и наконечниками через сенсорную панель врача TOUCHSCREEN ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: # активация охлаждения инструментов # регулировка оборотов микродвигателя # реверс оборотов микродвигателя # движение кресла, 4 программные позиции # функция „clean“ (блокирование клавиатуры во время чистки ) # активация смыва плевательницы # активация наполнения стакана # сепаратный регулятор воды для каждого инструмента # все это расположено на пантографическом плече с нижней подводкой инструментальных шлангов # инструментальный столик с нижней подачей шлангов, на 5 инструментов # дополнительный стеклянный столик под плевательницей # 5 инструментальных шланга: # Шланг турбины с разъёмом типа Midwest # Инструментальный шланг для 3-х функционального (вода/воздух/спрей) стоматологического пистолета # Шланг электромотора # Шланг скалера Шланг с полимеризационной лампой # столик ассистента с гироблоком: Управление креслом и наконечниками через сенсорную панель врача TOUCHSCREEN (у всех идет кнопочное управление а может даже и не быть) # модуль ассистента расположен на СТЕКЛЯННОМ столике под плевательницей со следующими функциями: движение кресла, смыв плевательницы, наполнение стакана # гидроблок рассчитан на: # - СЛЮНООТСОС # в составе гидроблока имеется фильтр воды, фильтр воздуха, автономная вода, фильтр грязи в отсасывающей системе, пылевсасыватель # стеклянная кислотоустойчивая плевательница с круговым ополаскиванием по цвету обивки кожи кресла, которая двигается вместе с креслом # Операционный светильник: # светильник диодного освещения, стоматологический, бестеневой, 5 тактовый, на пантографе # мощность светового потока с функцией 5-ти ступенчатой регулировки яркости от 15000 люкс до 30000люкс Дополнительные принадлежности, которые поставляться: # Стул врача: # стул врача на колёсах # возможность регулировки высоты и УГЛА сидения под любой рост врача # возможность регулировки высоты и угла спины # обивка из бесшовного материала # хромированная металлическая станина в виде звездочки металлическая подставка под ноги врача спинка сиденья круглая для удобства врача # Компрессор с отсасывающим агрегатом в одном корпусе: # компрессор без масляный в шумопоглощающем шкафу # объём ресивера не менее 10 л. # выход воздуха при 5 бар не менее 105 л/мин # давление не менее 5 - 7 бар # потребляемая мощность не более 0,75 кВт # напряжение/частота 230-50(60) В/Гц # уровень шума не более 45 Дб # вес не более 50 кг # шумоподавляющий электрический кожух Размеры 420 х 525 х 620 собственная вентиляция компрессора # Комплект наконечников: - 1. микромотор электрический с плавной регулировкой частоты вращения 60-40000 об/мин, крутящий момент 35 mNm, нержавеющая сталь. микродвигатель автоклавируемый до 135 С двухканальное внутреннее охлаждение, из нержавеющей стали, c автоматической вентиляцией. # - прямой наконечник на микромоторавтоклавируемый до 135 C, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление - частота вращения не более 40000 об/мин, без света # - угловой наконечник на микромоторавтоклавируемый до 135 C, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление и открепление головки наконечника - частота вращения не более 40000 об/мин, без света # - 2. турбинный наконечник, автоклавируемый до 135 C, боковой спрей, кнопочное крепление, керамическая роторная группа, нержавеющая сталь - частота вращения 400 000-450 000 об/мин, без света # - 3. устранитель зубного камня с LED подcветкой, инструмент для снятия зубного камня и налета . Наконечник с ультразвуковым импульсом. В комплекте с 5 насадками из нержавеющей стали (32, 37, 39 размерами) с 3 положениями. # - 4. трех функциональный пистолет (вода/воздух/спрей)- предназначен для подачи воздуха и водо-воздушной смеси. Корпус и ручка изготовлены из алюминиевого сплава. - 5. Полимеризационная лампа – для светового отверждения пломбировочных материалов мощная стоматологическая светодиодная полимеризационная лампа. Применяется для полимеризации пломбировочных материалов, бондингов/адгезивов, подкладочных материалов, лайнеров, материалов для запечатывания фиссур и фиксирующих композитов для брекетов и стоматологических конструкций. Лампа оснащена 4 программами. Программу и время полимеризации можно настраивать индивидуально с помощью специальной клавиатуры. Параметры устройства отображаются на цветном LED-мониторе с использованием светодиодов на основе светоизлучающих органических материалов. Устройство работает с помощью литий-полимерной аккумуляторной батареи, что обеспечивает полную мобильность. Батарея рассчитана на 45 минут беспрерывной работы. Выполнено из прочного противоударного материала. Имеет легкий вес. Высокая герметичность и надежное покрытие позволяют автоклавировать аппарат и чистить его даже агрессивными моющими средствами. Особенности: - Turbo режим для быстрой полимеризации (5 сек.) - Функция Click & Cure для подключения прибора к электросети - Высокая мощность светового излучения 2000 мВт/см2 - Световод 10 мм для рабочего поля большой протяженности - Длина волны светодиодной лампы 380-515 нм |